核酸提取或纯化试剂说明书

【产品名称】

通用名称：核酸提取或纯化试剂

【型号规格】

IVD3102-TL-06

【包装规格】

6 x 8份/盒、6 x 16 份/盒

【预期用途】

用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。

【检验原理】

本产品基于高结合力的磁性粒子的纯化方式。含有靶核酸的待分离样品在消化液和蛋白酶K作用下裂解消化后，DNA释放到消化液中，利用磁性粒子与核酸特异性地识别和高效结合，并利用磁性分离器吸附磁性粒子，通过洗涤和纯化过程得到高纯度的核酸。

【主要组成成份】

| 预分装试剂和装量 |  | 6 x16 数量 | 6×8数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proteinase K |  | 2 ml | 1 ml |
| 消化液Buffer CRS |  | 60 ml | 30 ml |
| 预装试剂板 2.0ml | 第1/7列孔：840µl 磁珠+洗涤液3 | 6 块 | 6 块 |
|  | 第2/8列孔：600µl 结合液 |  |  |
|  | 第3/9列孔：800µl 洗涤液1 |  |  |
|  | 第4/10列孔：800µl 洗涤液2 |  |  |
|  | 第5/11列孔：800µl 洗涤液3 |  |  |
|  | 第6/12列孔：100µl 洗脱液 |  |  |

【储存条件及有效期】

本产品室温运输和贮存，有效期 12 个月。试剂盒生产日期、失效日期见外包装盒。

【适用仪器】

核酸提取仪：基于磁珠吸附原理的全自动或半自动提取仪。

【样本要求】

- 1.适用样本类型：全血、组织样本中提取DNA，提取产物可用于临床体外检测使用。

- 2.样本保存：样本采集后应及时检测，也可2℃～8℃保存待测，保存期不超过4天，-20℃保存不超过3个月，长期保存需置于-70℃，样本避免反复冻融。

第一部分: 样品的裂解和消化

- 干血片（FTA Card 或其它干血片）

- 用打孔器在血片上打 1~3 个 3mm 直径的血片，转移 2.0ml 离心管中。加入20µl 蛋白酶K 和 300µl 消化液ATL，55℃振荡（900-1200rpm)温育60分钟。13,000 x g 离心 1 分钟, 按第二部分进行操作。

- 干拭子

- 转移 1 个拭子至 2ml 离心管中。加入 20µl 蛋白酶K 和 350~600µl 消化液ATL 至样品中。55℃ 振荡温育 30 分钟。按第二部分进行操作。

- 培养细胞或脱落细胞

- 离心收集细胞，去除培养液。余下100ul 残液和沉淀，涡旋10 秒重悬细胞。加入 20µl 蛋白酶 K

和 150µl 消化液ATL 至样品中，55℃ 振荡(900~1200rpm)温育10~30 分钟。

- 组织(<10mg)

- 把<10mg 组织样品转移至 1.5ml离心管中。加入 20µl 蛋白酶 K 和 250µl  消化液 ATL。55℃ 振荡(900~1200rpm)温育30分钟以上或直至样品完全消化。13,000 x g  离心2 分钟。按第二部分进行操作。

- 液体样品， 见第二部分。

第二部分：16 通道核酸提取仪操作

  - 取出试剂盒的所需组份，去除封口袋和封口膜。

  - 取出干净8联磁力套，插到96孔板第1/7列孔中。

  - 在第 2/8 列孔中，按下表所示，加入适量的体液样品或消化液。

| 样品类型 | 第 2/8 排孔加入量 |
| --- | --- |
| 抗凝全血 | 200~250µl 样品和20µl 蛋白酶K |
| 血液黄层或骨髓 | 100~150µl 样品和20µl 蛋白酶K |
| 唾液（含保存液) | 250~300µl 样品和20µl 蛋白酶K |
| 湿拭子(含保存液) | 300~350µl 样品和20µl 蛋白酶K |
| 组织/血片/拭子等 | 按前处理进行消化，转移250~300µl 消化液上清 |

  - 打开机器，启动对应程序，把8联磁力套插到96孔板第1/7列孔中，把96孔板放到仪器中。

  - 约 60 分钟后，提取结束。取出96孔板和磁力套，

  - 把DNA 转移至 1.5ml 离心管中，把产物保存于-20~8℃。

【产品性能指标】

1.	外观检查：试剂盒应组份完全，包装外观清洁、无泄漏、无破损；标志、标签字迹清楚。

2.	核酸纯度：用5mg肝脏作为模似样品，A260/280范围在1.7-1.9, A260/230范围在1.4-2.0。

- 核酸产量和回收率：用 5mg 肝脏作为模似样品，DNA 产量在 5~15ug; 用 DNA 片段作为模似样品，核酸回收率超过 75%。

【注意事项】

  - 试剂使用前应请充分混匀，若试剂盒里有少量结晶，需等结晶充分溶解后使用。

  - 样本应避免反复冻融，取样前充分混匀，否则会导致提取的DNA浓度降低。

  - 试剂中含化学成分，远离火源，小心使用。

  - 所用过的吸头请打入盛有消毒剂的容器，并与废弃物一起灭菌后方可丢弃，废液请参照当地法律法规进行处理。

全血程序：IVD3102-MLA_Blood

| 编号 | 孔位 | 名称 | 等待 (min) | 混合 (min) | 磁吸时间 (sec) | 体积 （µL） | 温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Collect | 0 | 0.2 | 30 | 800 | 关闭 |
| 2 | 2 | Binding | 0 | 10 | 30 | 900 | 70 |
| 3 | 3 | Wash1 | 0 | 4 | 30 | 800 | 关闭 |
| 4 | 4 | Wash2 | 0 | 4 | 30 | 800 | 关闭 |
| 5 | 1 | Wash3 | 0 | 4 | 30 | 800 | 关闭 |
| 6 | 5 | Wash4 | 5 | 4 | 30 | 800 | 关闭 |
| 7 | 6 | Elution | 0 | 10 | 90 | 100 | 65 |
| 8 | 5 | Drop | 0 | 0.2 | 0 | 800 | 关闭 |

【基本信息】

备案人名称：四川徕伯益自动化技术有限公司

备案人住所：成都高新区西区大道1599号附8号3栋

生产企业名称：广州美基生物科技有限公司

生产企业住所：广州市黄埔区科学城玉树工业园敬业三街7号D栋401房

生产地址：广州市黄埔区科学城玉树工业园敬业三街7号D栋401房

生产企业名称：成都新百基生物科技有限公司

生产企业住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区)成龙大道1666号D2栋3层2号

生产地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区)成龙大道1666号D2栋3层2号

售后服务单位名称：四川徕伯益自动化技术有限公司

售后服务电话：028-87990830

邮编：611100

E-mail：lby@labeasy.cn

网址：www.labeasy.com

【医疗器械生产备案凭证编号】粤穗食药监械生产备20160033号

【医疗器械生产备案凭证编号】川蓉食药监械生产备20170001号

【医疗器械备案凭证编号 / 产品技术要求编号】川蓉械备20230035号

【说明书核准日期及修改日期】

核准日期：2024 年1 月10 日

修改日期：2024 年1 月11日

【生产日期】详见标签

【有效期至】详见标签