# 【产品名称】

单纯疱疹病毒2型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）说明书

通用名称：单纯疱疹病毒 2 型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)

【包装规格】48 人份/盒

# 【预期用途】

本试剂盒适用于定性检测男性尿道拭子样本、女性宫颈拭子样本中的单纯疱疹病毒 2 型（HSV-2）DNA。

检测结果可用于单纯疱疹病毒 2 型（HSV-2）感染的辅助诊断，为性病的早期诊断以及性病高危人群的初筛提供分子诊断依据。

# 【检验原理】

本试剂盒采用核酸释放剂快速裂解、释放生殖道分泌物样本中的单纯疱疹病毒 2 型（HSV-2） DNA，利用针对单纯疱疹病毒 2 型（HSV-2）核酸保守区设计的一对特异性引物、一条特异荧光探针，配以PCR 反应液等组分，在荧光定量PCR 仪上，应用实时荧光定量PCR 检测技术，通过荧光信号的变化实现单纯疱疹病毒 2 型（HSV-2） DNA 的快速检测。

整个试验过程无须单独提取样本中的DNA，只需将样本洗脱液直接加入PCR 反应管中与核酸释放剂充分混合即可作为PCR 扩增的模板，避免了常规核酸提取过程中的环境污染。

PCR 检测体系含有UNG 酶+dUTP 防污染措施，将可能的产物污染充分降解，避免假阳性结果。

PCR 检测体系含有阳性内对照（内标），通过检测内标是否正常来监测待测样本中是否具有 PCR 抑制物，避免PCR 假阴性。

# 【主要组成成分】

| 序号 | 试剂名称 | 规格与装量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性病（STD）-核酸释放剂 | 240μL /管×1管 | 氯化钾、十二烷基硫酸钠、莎梵婷、无水乙醇 |
| 2 | 性病（STD）-内标 | 50μL /管×1管 | 重组质粒（不含单纯疱疹病毒2型（HSV-2）扩增靶序列） |
| 3 | 单纯疱疹病毒2型（HSV-2）-酶混合液 | 120μL /管×1管 | Taq酶、UNG酶 |
| 4 | 单纯疱疹病毒2型（HSV-2）-PCR反应液 | 912μL /管×2管 | 引物、探针、dNTPs、Mg2+、PCR buffer |
| 5 | 单纯疱疹病毒2型（HSV-2）-定量参考品A | 50μL /管×1管 | 含单纯疱疹病毒2型（HSV-2）扩增靶序列的重组质粒 |
| 6 | 单纯疱疹病毒2型（HSV-2）-定量参考品B | 50μL /管×1管 | 含单纯疱疹病毒2型（HSV-2）扩增靶序列的重组质粒 |
| 7 | 单纯疱疹病毒2型（HSV-2）-定量参考品C | 50μL /管×1管 | 含单纯疱疹病毒2型（HSV-2）扩增靶序列的重组质粒 |
| 8 | 单纯疱疹病毒2型（HSV-2）-定量参考品D | 50μL /管×1管 | 含单纯疱疹病毒2型（HSV-2）扩增靶序列的重组质粒 |
| 9 | 单纯疱疹病毒2型（HSV-2）-阴性对照 | 50μL /管×1管 | 单纯疱疹病毒2型（HSV-2）临床阴性样本（已灭活） |
| 10 | 单纯疱疹病毒2型（HSV-2）-阳性对照 | 50μL /管×1管 | 单纯疱疹病毒2型（HSV-2）临床阳性样本（已灭活） |

备注：1）不同批号产品的成分之间不可以混用或互换。

- 试剂盒内的生物样本均已经灭活处理；HSV-2 定量参考品A～D 的具体浓度请参照试剂盒内给定值。

- 自备试剂：灭菌生理盐水。

# 【储存条件及有效期】

试剂应避光密闭储存于-20±5℃；试剂盒有效期为 12 个月，避免反复冻融。生产日期，失效日期请见外包装盒。

# 【适用仪器】

适用于ABI 7500 荧光PCR 仪、Stratagene Mx3000P 荧光PCR 仪、Roche Light Cycler 480 荧光PCR 仪。

# 【样本要求】

- 适用样本类型：生殖道分泌物样本。

- 样本采集（要求病人在采样前 2 小时内不能排尿，采样方法参照后续参考文献[1]）：

男性：先用灭菌盐水清洁尿道口，将男性用无菌藻酸钙拭子伸入尿道 2-3cm，用力转 1-2 圈，取出拭子；

女性：先清洁宫颈口过多的分泌物，将女性用无菌藻酸钙拭子深入宫颈内 2-3cm，用力转 1-2 圈，取出拭子； 取出的分泌物应略带粘膜，采集后的棉拭子置入无菌收集管中，密闭送检。

- 样本保存和运送：上述采集的样本可立即用于检测，或 2~8℃保存（不超过 24 小时），长期保存请置于-20℃以下。标本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。

# 【检验方法】

- 样本前处理（在样本处理区进行）

往样本收集管中加入 1mL 无菌生理盐水，充分振荡混匀，然后把全部液体（样本洗脱液）倒入 1.5mL 灭菌离心管中（棉拭子靠离心管壁挤干后丢弃），作为待测样本备用。

# 试剂准备（在试剂准备区进行）

  - 取出试剂盒中的各组分，室温放置，待其温度平衡至室温，混匀后备用；

  - 根据待测样本、阴性对照、定量参考品 A～D、阳性对照的数量，按比例（反应液 38μL/人份+酶混合液 2μL/人份+内标 1μL/人份） 取相应量的反应液、酶混合液及内标，充分混匀成PCR 混合液，瞬时离心后备用。

- 加样（在样本处理区进行）（阴性对照、阳性对照、定量参考品 A～D 与待测样本同步处理）

  - 每个PCR 反应管中加入核酸释放剂 5μL（建议深吸浅打，避免出现气泡），然后分别加入待测样本、阴性对照、阳性对照各 5μL， 吸打 3-5 次混匀（轻轻吸打，避免出现气泡）；

  - 间隔 10 分钟以上，每管加入PCR 混合液 40μL，吸打混匀 2-3 次，盖上管盖（去除气泡），2000rpm 离心 30 秒。

- PCR  扩增（在扩增与分析区进行）（请参照各仪器使用说明书进行设置）

  - 将PCR反应管放入扩增仪样品槽，按对应顺序设置阴性对照、阳性对照、定量参考品A～D以及未知样本，并设置样本名称及定量参考品浓度。

  - 荧光检测通道选择：

    - ABI、Stratagene 系列仪器：

      - 选择 FAM 通道(Reporter:FAM, Quencher:none) 检测单纯疱疹病毒 2 型（ HSV-2 ） DNA ； 2) 选择 HEX 或 VIC 通道

（Reporter:HEX/VIC, Quencher:none）检测内标；3）参比荧光(Passive Reference)设置为none。设置 Sample Volume 为 50。

    - Roche Light Cycler480 仪器：

选择New Experiment,  在setup 设置面板Detection format 下拉菜单中选择Dual Color Hydrolysis Probe/UPL Probe，在 Customize下拉菜单中：1）选择 FAM 通道检测单纯疱疹病毒 2 型（HSV-2） DNA；2）选择 VIC/HEX /Yellow 555 通道检测内标。设置Reaction Volume 为 50。

  - 循环参数设定（不同仪器，时间参数不同，见下表）：

    - ABI、Stratagene 仪器参数设计

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNG 酶反应 | 50℃ | 2 分钟 | 1 |
| 2 | Taq 酶活化 | 94℃ | 5 分钟 | 1 |
| 3 | 变性 | 94℃ | 15 秒 | 45 |
|  | 退火，延伸，及荧光采集 | 57℃ | 30 秒* |  |
| 4 | 仪器冷却（可选） | 25℃ | 10 秒 | 1 |

(*注：由于ABI7500 仪器原因，不能设置为 30 秒，可以设置为 31 秒。)

    - Light Cycler 480 仪器参数设计(没有列出的参数，选仪器默认值)

| Program | Target (℃) | Acquisition Mode | Hold(hh:mm:ss) | Cycles | Analysis Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | None | 00:02:00 | 1 | None |
| 2 | 94 | None | 00:02:00 | 1 | None |
| 3 | 94 | None | 00:00:05 | 45 | Quantification |
|  | 57 | Single | 00:00:30 |  |  |
| 4 （可选） | 25 | None | 00:00:10 | 1 | None |

设置完毕，保存文件，运行反应程序。

- 结果分析（请参照各仪器使用说明书进行设置，以下分析以ABI 系列仪器为例）

反应结束后自动保存结果，根据分析后图像调节Baseline的Start值、End值以及Threshold值（用户可根据实际情况自行调整，Start 值可以在3～15、End值可设在5～20，调整阴性对照的扩增曲线平直或低于阈值线），点击Analyze进行分析，使各项参数符合下述“6 质量控制”中的要求，然后到Plate窗口下记录Ct值和定量结果。

# 质量控制

  - HSV-2-阴性对照：Ct 值无显示；但内标检测为阳性，且Ct 值≤40。

  - HSV-2-阳性对照：检测浓度值介于 4.59E +004~3.65E+005copies/mL。

  - 四个HSV-2 定量参考品：均检测为阳性，且标准曲线相关系数R2≥0.98。

  - 以上要求需在同一次实验中同时满足，否则，本次实验无效，需重新进行。

# 【阳性判断值】

通过参考值的研究确定本试剂盒检测目标基因的Ct 参考值为 39，检测内标的Ct 参考值为 40。

# 【检验结果的解释】

- 对于测定Ct 值≤39、扩增曲线成明显S 型的样本，报告为单纯疱疹病毒 2 型（HSV-2） DNA 阳性；

- 对于测定Ct 值>39  的样本，同时，内标检测为阳性（Ct 值≤40），报告注明单纯疱疹病毒 2 型（HSV-2） DNA 低于试剂盒检测下限（浓度<400 copies/mL）；若内标 Ct 值> 40 或无显示，则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复实验

（若重复试验的检测结果仍无效，请与本公司联系）。

# 【检验方法的局限性】

样本检测结果与样本收集、处理、运送及保存质量有关，其中任何失误都将会导致结果不准确。如果样本处理时没有控制好交叉污染，可能出现假阳性结果。

# 【产品性能指标】

本试剂盒检测企业工作参考品，阴、阳性符合率均为 100%；精密度试验表明：批内和批间重复性好，检测结果Ct 值的变异系数均≤5%；本试剂盒的最低检出量为 4.00E+02 copies/mL；与常见性病病原体（沙眼衣原体（CT）T、解脲脲原体（UU）、淋球菌（NG）、人乳头瘤病毒（HPV）等）无交叉反应。

# 【注意事项】

- 本品仅用于体外诊断，使用前请仔细阅读本说明书。

- 试验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次实验进行质量控制。

- 实验室管理应严格按照PCR基因扩增实验室的管理规范，实验人员必须进行专业培训，实验过程严格分区进行，所用消耗品应灭菌后一次性使用，实验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备，各区各阶段用品不能交叉使用。

- 所有检测样品应视为具有传染性物质，实验过程中穿工作服，戴一次性手套并经常替换手套以避免样品间的交叉污染；样本操作、废弃物处理均需符合相关法规要求：卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

- 所有的试剂在使用前，均需在室温下充分融化、混匀后使用。

# 【参考文献】

- 李金明. 实时荧光PCR 技术[M]. 北京：人民军医出版社, 2007:63-65.

- 高应林,赵友云,王春香.FQ-PCR 技术在孕妇 II 型单纯疱疹病毒感染中的应用[J]. 实用诊断与治疗杂志,2008,22(2):127-128.

- StocherM, LebV, BozicM, et al. Parallel detection of five human herpes virus DNAs by a set of Real-time polymerase chain reactions in a single run [J].J Clin Virol,2003,26(1):85-93.

- Weidmann M, Meyer-Konig U, Hufert FT. Rapid detection of herpes simplex virus and varicella-zoster virus infections by Real-time PCR[J]. J Clin Microbiol,2003,41(4):1565-1568.

# 【基本信息】

注册人/生产企业名称：圣湘生物科技股份有限公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

联系方式：0731-88883176 传真号码：0731-88884876

售后服务单位名称：圣湘生物科技股份有限公司

联系方式：0731-88883176 传真号码：0731-88884876

生产地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

生产许可证编号：湘食药监械生产许 20150036 号

# 【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】国械注准 20153400088

【说明书核准日期及修改日期】2019 年 11 月 07 日