# 【产品名称】

人乳头瘤病毒（16，18型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）说明书

通用名：人乳头瘤病毒（16，18 型）核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)

【包装规格】48 人份/盒

# 【预期用途】

本试剂盒适用于检测生殖道分泌物标本中的高危型人乳头瘤病毒(Human papillomavirus， HPV) 16 型和 18 型DNA。本试剂盒可用于临床中高危型人乳头瘤病毒 16/ 18 型感染的辅助诊断和宫颈癌的早期筛查。

临床适应背景情况：人乳头瘤病毒（Human papillomavirus ，HPV）是一类分子量较小的无包膜的双链环状DNA 病毒，专性侵染和寄生人体生殖器官及其它组织器官的上皮细胞。在临床上，根据人乳头瘤病毒不同亚型致病力大小或致癌危险性大小不同可将人乳头瘤病毒分为高危型和低危型两大类。低危型人乳头瘤病毒主要引起肛门皮肤及男性外生殖器、女性大小阴唇、尿道口、阴道下段的外生性疣类病变和低度子宫颈上皮内瘤。高危型人乳头瘤病毒除可引起外生殖器疣外，更重要的是引起外生殖器癌，宫颈癌及高度子宫颈上皮内瘤变。研究表明，人乳头状瘤病毒持续感染是引起宫颈癌及其癌前病变的主要因素。99.7%的子宫颈癌患者都可检测到高危人乳头状瘤病毒DNA。由于高危型人乳头状瘤病毒与宫颈癌的发病密切相关，人乳头状瘤病毒检测是宫颈癌重要的筛查方法。 迄今，人乳头瘤病毒难于用传统的病毒培养及血清学技术检测，主要实验诊断技术是基于核酸检测的分子生物学方法。主要是 1 以靶序列扩增为基础的检测技术：型特异性PCR、mRNA 扩增检测、通用引物PCR 法、实时（多重）PCR-荧光法等；2 以信号放大为基础的检测技术：液相信号放大技术、形态学信号放大技术、酶切信号放大技术等。

# 【检验原理】

本试剂盒采用核酸释放剂快速裂解、释放样本中的人乳头瘤病毒 DNA，利用针对人乳头瘤病毒 16 型和人乳头瘤病毒 18 型核酸保守区设计一套特异性引物和荧光探针，配以PCR 反应液等组分，在荧光定量PCR 仪上，应用实时荧光定量PCR 检测技术，通过荧光信号的变化实现人乳头瘤病毒 DNA 的快速检测，可同时检测出人乳头瘤病毒 16 型和人乳头瘤病毒 18 型病毒标本。

PCR 检测体系含有UNG 酶+dUTP 防污染措施，将可能的产物污染充分降解，避免假阳性结果。

PCR 检测体系含有阳性内对照（内标），通过检测内标是否正常来监测待测样本中是否具有 PCR 抑制物，避免PCR 假阴性。

# 【主要组成成分】

| 序号 | 试剂名称 | 规格与装量 | 主要成份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸释放剂 | 240μL /管×1 管 | KCl、十二烷基硫酸钠、莎梵婷 |
| 2 | 人乳头瘤病毒 16/18-内标 | 50μL /管×1 管 | 含内标基因片段的克隆质粒 |
| 3 | 人乳头瘤病毒 16/18-酶混合液 | 96μL /管×1 管 | DNA 聚合酶和尿嘧啶DNA 糖基化酶 |
| 4 | 人乳头瘤病毒 16/18-PCR 反应液 | 912μL /管×2 管 | 引物、探针、dNTPs、镁离子、PCR 缓冲液 |
| 5 | 人乳头瘤病毒 16/18-阳性参照品A | 50μL /管×1 管 | 含目的基因片段的克隆质粒 |
| 6 | 人乳头瘤病毒 16/18-阳性参照品B | 50μL /管×1 管 | 含目的基因片段的克隆质粒 |
| 7 | 人乳头瘤病毒 16/18-阳性参照品C | 50μL /管×1 管 | 含目的基因片段的克隆质粒 |
| 8 | 人乳头瘤病毒 16/18-阳性参照品D | 50μL /管×1 管 | 含目的基因片段的克隆质粒 |
| 9 | 人乳头瘤病毒 16/18-阴性对照 | 50μL /管×1 管 | 灭菌生理盐水 |
| 10 | 人乳头瘤病毒 16/18-阳性对照 | 50μL /管×1 管 | 人乳头瘤病毒 16/18-阳性样本（已灭活） |

备注：

- 不同批号产品的成分之间不可以混用或互换。

- 试剂盒内的生物样本均已经灭活处理；人乳头瘤病毒 16/18-阳性参照品A～D 的具体浓度请参照试剂盒内给定值。

- 自备试剂：灭菌生理盐水。

- 样本处理：推荐使用本公司的核酸提取或纯化试剂（湘长械备 20150021 号）处理，得到的DNA 不需要核酸释放剂处理。

# 【储存条件及有效期】

试剂应避光密闭储存于-20±5℃，避免反复冻融；

试剂盒有效期为 12 个月，生产日期，失效日期请见外包装盒。

# 【适用仪器】

适用于ABI7500、Roche Light Cycler 480、Stratagene Mx3000P 荧光PCR 仪。

# 【样本要求】

- 适用样本类型：生殖道分泌物样本。

- 样本采集（要求病人在采样前 2 小时内不能排尿）：

采集女性宫颈口或男性尿道口分泌物棉拭子样本。采样前用棉拭子将宫颈口或尿道口过多的分泌物轻轻擦拭干净，更换棉拭子， 用生理盐水浸润的棉拭子，紧贴宫颈口或尿道口粘膜，稍用力转动两周，以取得分泌物及脱落细胞，采集后的棉拭子置入无菌样本收集管中，密闭送检。

- 样本保存和运送：上述采集的样本可立即用于检测，或 2~8℃保存（不超过 24 小时），长期保存请置于-20℃以下。标本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。

# 【检验方法】

- 试剂准备（在试剂准备区进行）

  - 取出试剂盒中的各组分，室温放置，待其温度平衡至室温，混匀后备用；

  - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照以及阳性参照品 A~D 的数量，按比例（反应液 38μL/人份+酶混合液 2μL/人份+内标 0.25μL/

人份）取相应量的反应液、酶混合液及内标，充分混匀成PCR-混合液，瞬时离心后备用。

# 样本处理与加样（在样本处理区进行）

  - 样本处理

往样本收集管中加入 1mL 无菌生理盐水，充分振荡混匀，然后把全部液体（样本洗脱液）倒入 1.5mL 灭菌离心管中（棉拭子靠离心管壁挤干后丢弃），作为待测样本备用。

  - 加样（阴性对照、阳性对照、阳性参照品与待测样本同步处理）

    - 每个PCR 反应管中加入核酸释放剂 5μL（建议深吸浅打，避免出现气泡），并依次加入待测样本、阴性对照、阳性对照以及阳性参照品A~D 各 5μL；

    - 间隔 10 分钟以上，每管加入PCR-混合液 40μL，盖上管盖。

- PCR 扩增（请参照各仪器使用说明书进行设置）

  - 将PCR 反应管放入扩增仪样品槽，按对应顺序设置阴性对照、阳性对照、阳性参照品A～D 以及未知样本，并设置样本名称及阳性参照品浓度。

  - 荧光检测通道选择：

    - ABI7500、Stratagene Mx3000P 仪器：

1）选择 FAM 通道（Reporter:FAM, Quencher:none）检测人乳头瘤病毒 16/18-DNA；2）选择 HEX 或VIC 通道（Reporter:HEX/VIC, Quencher:none）检测内标；3）参比荧光（Passive Reference）设置为none。设置Sample Volume 为 50。

    - Roche LightCycler480 仪器：

选择 New Experiment，在 setup 设置面板Detection format 下拉菜单中选择 Dual Color Hydrolysis Probe/UPL Probe，在 Customize 下拉菜单中：1）选择 FAM 通道检测人乳头瘤病毒 16/18-DNA；2）选择 VIC/HEX /Yellow 555 通道检测内标。设置 Reaction Volume 为 50。

  - 循环参数设定（不同仪器，时间参数不同，见下表）：

    - ABI7500、Stratagene Mx3000P 仪器参数设定

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNG 酶反应 | 50℃ | 2 分钟 | 1 |
| 2 | Taq 酶活化 | 94℃ | 5 分钟 | 1 |
| 3 | 变性 | 94℃ | 15 秒 | 45 |
|  | 退火，延伸，及荧光采集 | 57℃ | 30 秒* |  |
| 4 | 仪器冷却（可选） | 25℃ | 10 秒 | 1 |

(*注：由于ABI7500 仪器原因，不能设置为 30 秒，可以设置为 31 秒。)

    - LightCycler 480 仪器参数设定(没有列出的参数，选仪器默认值)

| Program | Target (℃) | Acquisition Mode | Hold(hh:mm:ss) | Cycles | Analysis Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | None | 00:02:00 | 1 | None |
| 2 | 94 | None | 00:02:00 | 1 | None |
| 3 | 94 | None | 00:00:05 | 45 | Quantification |
|  | 57 | Single | 00:00:30 |  |  |
| 4 （可选） | 25 | None | 00:00:10 | 1 | None |

设置完毕，保存文件，运行反应程序。

- 结果分析（请参照各仪器使用说明书进行设置，以下分析以ABI 系列仪器为例）

反应结束后自动保存结果，根据分析后图像调节Baseline 的Start 值、End 值以及Threshold 值（用户可根据实际情况自行调整， Start 值可以在 3～15、End 值可设在 5～20，调整阴性对照的扩增曲线平直或低于阈值线），点击 Analyze 进行分析，使各项参数符合下述“5. 质量控制”中的要求，然后到Plate 窗口下记录Ct 值。

# 质量控制

  - 人乳头瘤病毒 16/18-阴性对照：Ct 值无显示；但内标检测为阳性，且Ct 值≤40。

  - 人乳头瘤病毒 16/18-阳性对照：检测Ct 值≤30。

  - 四个人乳头瘤病毒 16/18 阳性参照品：均检测为阳性。

  - 以上要求需在同一次实验中同时满足，否则，本次实验无效，需重新进行。

# 【阳性判断值 】

通过参考值的研究确定本试剂盒检测目标基因的Ct 阳性判断值为 39，检测内标的Ct 阳性判断值为 40。

# 【检验结果的解释】

- 阴阳性判断：

  - 对于测定Ct 值≤39 的样本，报告为人乳头瘤病毒 16/18 阳性；

  - 对于测定Ct 值>39 的样本，同时，内标检测为阳性（Ct 值≤40），报告注明人乳头瘤病毒 16/18 低于试剂盒检测下限；若内标 Ct 值> 40 或无显示，则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复实验（若重复试验的检测结果仍无效， 请与本公司联系）。

# 【检验方法的局限性】

样本检测结果与样本收集、处理、运送及保存质量有关，其中任何失误都将会导致结果不准确。如果样本处理时没有控制好交叉污染，可能出现假阳性结果。

# 【产品性能指标】

本试剂盒检测企业工作参考品，阴、阳性符合率均为 100%；精密度试验表明：批内和批间重复性好，检测结果Ct 值的变异系数均<10%，浓度值变异系数均<50%；本试剂盒的检测灵敏度为 4.00E+02 copies/mL；与常见性病病原体（沙眼衣原体、解脲脲原体、淋球菌、单纯疱疹病毒等）、人乳头瘤病毒低危型（6、11、40、42、43、44 等）无交叉反应。

# 【注意事项】

- 本品仅用于体外检测，使用前请仔细阅读本说明书。

- 试验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次实验进行质量控制。

- 实验室管理应严格按照PCR 基因扩增实验室的管理规范，实验人员必须进行专业培训，实验过程严格分区进行，所用消耗品应灭菌后一次性使用，实验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备，各区各阶段用品不能交叉使用。

- 所有检测样品应视为具有传染性物质，实验过程中穿工作服，戴一次性手套并经常替换手套以避免样品间的交叉污染；样本操作、废弃物处理均需符合相关法规要求：卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

- 所有的试剂在使用前，均需在室温下充分融化、混匀后使用。

# 【参考文献】

- 邹先进,蔡兰,刘颖,等. 应用实时荧光定量聚合酶链反应技术检测子宫颈人乳头状瘤病毒 16、18 型. 国妇产科杂志, 2004,39（1）:52-53.

- Gravitt PE,Peyton C, R'hceler C. et al. Reproducibility of HPV 16 and HPV 18 viral load quantitation using Taqman real-time PCR assay［J］. J Virol Methods,2003,112(12 ):23-33.

- Marcel V. Jacobs, Peter J.F. Snijders, Adriaan J.C. Vandenbrule, et al. A General Primer GP5+/GP6+-Mediated PCR-Enzyme Immunoassay Method for Rapid Detection of 14 High-Risk and 6 Low-Risk Human Papillomavirus Genotypes in Cervical Scrapings. Journal of Clinical Microbiology,1997, 35(3):791-795.

- Magnus Lindh, Staffan Gorander, Elin Anderson, et al. Real-time Taqman PCR targeting 14 human papilloma virus types. J Clin Virology, 2007, 40:321-324.

- Tibor Tak´acs, Csaba Jeney, Laura Kov´acs et al. Molecular beacon-based real-time PCR method for detection of 15 high-risk and 5 low-risk HPV types[J]. Journal of Virological Methods ,2008,149: 153-162.

# 【基本信息】

注册人/生产企业名称：圣湘生物科技股份有限公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

售后服务单位名称：圣湘生物科技股份有限公司

联系方式:    0731-88883176	传真号码：0731-88884876

生产地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

生产许可证编号：湘食药监械生产许 20150036 号

# 【医疗器械注册证书编号/产品技术要求编号】国械注准 20173400081

【说明书核准日期及修改日期】2019 年 10 月 10 日