# 【产品名称】

肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）说明书

通用名称：肠道病毒 71 型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）

【包装规格】24 人份/盒、48 人份/盒

# 【预期用途】

本试剂盒采用实时荧光定量PCR 技术，用于检测咽拭子样本中的肠道病毒 71 型（EV71）核酸。本试剂盒可用于临床中肠道病毒 71 型感染的辅助诊断。

肠道病毒 71 型（EV71）是一类常见的经呼吸道和消化道感染人体的病毒。可经胃肠道（粪-口途径）传播，也可经呼吸道（飞

沫、咳嗽、打喷嚏等）传播，亦可因接触患者口鼻分泌物、皮肤或粘膜疱疹液及被污染的手及物品等造成传播。以 5 岁及以下儿童

为主，尤以 3 岁及以下儿童发病率最高。肠道病毒 71 型感染可导致手足口病、疱疹性咽峡炎、无菌性脑膜炎、脑炎、肺炎、心肌炎等症状或并发症，严重者可导致死亡。

# 【检验原理】

本试剂盒针对肠道病毒 71 型核酸保守区设计特异性引物和特异性荧光探针，配以RT-PCR 反应液，在荧光定量PCR 仪上，应用实时荧光定量PCR 检测技术，通过荧光信号的变化实现肠道病毒 71 型 RNA 的快速检测。

PCR 检测体系含有阳性内对照（内标），通过检测内标是否正常来监测待测样本中是否具有PCR 抑制物，避免PCR 假阴性。

# 【主要组成成分】

|  | 序号 | 试剂名称 | 规格与装量（24人份） | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁珠法核酸提取试剂 | 1 | RNA提取溶液1 | 15 mL/瓶×1瓶 | 十二烷基硫酸钠、曲拉通X-100、异硫 氰酸胍、磁珠 |
|  | 2 | RNA提取溶液2 | 2.5mL/管×1管 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸、NaCl |
|  | 3 | RNA提取溶液3 | 15mL/瓶×1瓶 | 曲拉通X-100、NaCl |
|  | 4 | RNA提取溶液4 | 5mL/瓶×1瓶 | 矿物油 |
| 扩增反应试剂 | 1 | RNA洗脱液 | 0.8mL /管×1管 | 三羟甲基氨基甲烷、乙二胺四乙酸 |
|  | 2 | 肠道病毒71型 内标 | 50μL/管×1管 | 重组质粒稀释液 |
|  | 3 | 肠道病毒71型 PCR反应液 | 1.04mL/管×1管 | 引物、探针、dNTPs、缓冲体系等 |
|  | 4 | 肠道病毒71型 酶混合液 | 50μL/管×1管 | Tth酶、H-Taq酶 |
|  | 5 | 肠道病毒71型 阴性对照 | 0.5mL/管×1管 | 灭菌生理盐水 |
|  | 6 | 肠道病毒71型 阳性对照 | 0.5mL/管×1管 | 慢病毒稀释液 |
|  | 序号 | 试剂名称 | 规格与装量（48人份） | 主要成分 |
| 磁珠法核酸提取试剂 | 1 | RNA提取溶液1 | 15 mL/瓶×2瓶 | 十二烷基硫酸钠、曲拉通X-100、异硫 氰酸胍、磁珠 |
|  | 2 | RNA提取溶液2 | 5mL/管×1管 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸、NaCl |
|  | 3 | RNA提取溶液3 | 15mL/瓶×2瓶 | 曲拉通X-100、NaCl |
|  | 4 | RNA提取溶液4 | 10mL/瓶×1瓶 | 矿物油 |
| 扩增反应试剂 | 1 | RNA洗脱液 | 0.8mL/管×2管 | 三羟甲基氨基甲烷、乙二胺四乙酸 |
|  | 2 | 肠道病毒71型 内标 | 50μL/管×1管 | 重组质粒稀释液 |
|  | 3 | 肠道病毒71型 PCR反应液 | 1.04mL/管×2管 | 引物、探针、dNTPs、缓冲体系等 |
|  | 4 | 肠道病毒71型 酶混合液 | 100μL/管×1管 | Tth酶、H-Taq酶 |
|  | 5 | 肠道病毒71型 阴性对照 | 0.5mL/管×2管 | 灭菌生理盐水 |
|  | 6 | 肠道病毒71型 阳性对照 | 0.5mL/管×2管 | 慢病毒稀释液 |

备注：

- 不同批号产品的成分之间不可以混用或互换。

- 试剂盒内的生物样本均已经灭活处理。

- 自备试验器材：经高压灭菌（121℃，30 分钟）的 1.5 mL 离心管、0.2 mL PCR 反应管；台式离心机；台式震荡混合器；分离器及各种规格的加样枪及灭菌吸嘴(10μL，200μL，1000μL)。

- 自备试剂：灭菌生理盐水。

# 【储存条件及有效期】

试剂应避光密闭储存于-20±5℃，避免反复冻融；试剂盒有效期为 12 个月，生产日期，失效日期请见外包装盒。

# 【适用仪器】

适用于ABI7500、Stratagene Mx3000P、Life Technologies QuantStudioTM 5 荧光PCR 仪。

# 【样本要求】

- 适用样本类型：咽拭子。

- 样本采集：采集病人发病 3 日内的咽拭子样本，用专用采样棉签，适度用力拭抹咽后壁和两侧扁桃体部位，应避免触及舌部；迅速将棉签放入装有 3～5mL 保存液（含 5%牛血清维持液或生理盐水，推荐使用维持液）的 15mL 外螺旋盖采样管中，在靠近顶端处折断棉签杆，旋紧管盖并密封，以防干燥，外表贴上带有唯一识别号码的标签。

- 样本保存和运送：经上述处理后的样本可 4℃暂存并在 12 小时内送达实验室，-20℃以下低温冷冻保藏，需长期保存的标本存于

-70℃冰箱。应避免反复冻融。标本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。

# 【检验方法】

- 试剂准备（在试剂准备区进行）

  - 取出两个包装盒中的各组分，室温放置，待其温度平衡至室温后，混匀后备用；

  - 根据待测样本、阴性对照及阳性对照数量，按比例（RNA 提取溶液 1 600μL/人份+肠道病毒 71 型内标 1μL/人份）取相应量的RNA 提取溶液 1 及肠道病毒 71 型内标，充分混匀成提取试剂 1-混合液，瞬时离心后备用。

  - 根据待测样本、阴性对照以及阳性对照数量，按比例（PCR 反应液 43μL/人份+肠道病毒 71 型 酶混合液 2μL/人份（如不使用本公司磁珠法提取核酸，则肠道病毒 71 型 PCR 反应液按比例配置为：PCR 反应液 43μL/人份+ 肠道病毒 71 型 酶混合液 2μL/人份+内标 0.1μL/人份））取相应量的肠道病毒 71 型 PCR 反应液及酶混合液，充分混匀成PCR-混合液，瞬时离心后备用。

  - 将上述准备好的试剂转移至样本处理区，待用。

# 样本处理及加样 （在样本处理区进行）

  - 样本处理

    - 取适量 1.5 mL 灭菌离心管，分别标记阴性对照、阳性对照及待测样本，每管加入 600 μL RNA 提取溶液 1-混合液；

    - 每管加入 200μL 待测样本或阴性对照、阳性对照；盖上管盖，震荡混匀 10 秒钟，瞬时离心；

    - 每管加入 100μL RNA 提取溶液 2（充分混匀后吸取），震荡混匀 10 秒钟后室温静置 30 分钟；

    - 瞬时离心后将离心管置于分离器上，3 分钟后缓慢将溶液吸出（注意不要碰到吸附于管壁的棕色物）；

    - 每管加入 600μL RNA 提取溶液 3 和 200μL RNA 提取溶液 4，震荡混匀 5 秒钟，瞬时离心后将离心管再次置于分离器上；

    - 约 3 分钟后，将吸头插入离心管底部，从底部开始缓慢将液体完全吸出丢弃，静置 1 分钟后将管底残余液体完全吸出丢弃；

    - 加入 30μL RNA 洗脱液，将离心管壁上磁珠洗脱到管底，吸打混匀 3~4 次，室温静置 10 分钟后将离心管再次置于分离器上 3

分钟，然后将洗脱下来的RNA 放于新的 1.5 mL 灭菌离心管中。

  - 加样

    - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照的数量，每个反应管加入 45μL PCR-混合液。

    - 吸取已处理的样本RNA、阴性对照、阳性对照各 5μL 加入PCR-混合液中，盖好管盖，转移到扩增区。

# PCR 扩增（在扩增与分析区进行，请参照各仪器使用说明书进行设置）

  - 将PCR 反应管放入扩增仪样品槽，按对应顺序设置阴性对照、阳性对照以及未知样本，并设置样本名称。

  - 荧光检测通道选择:

ABI、Stratagene 系列仪器、Life Technologies QuantStudioTM 5 荧光PCR 仪：1）选择FAM 通道（Reporter: FAM, Quencher: none） 检测肠道病毒 71 型RNA；2）选择 HEX 或VIC 通道（Reporter: HEX/VIC, Quencher:none）检测肠道病毒 71 型内标。设置 Sample Volume 为 50。

  - 循环参数设定：

ABI、Stratagene 仪器参数设定

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预变性和酶激活 | 95℃ | 1 分钟 | 1 |
| 2 | 逆转录 | 50℃ | 30 分钟 | 1 |
| 3 | cDNA 预变性 | 95℃ | 1 分钟 | 1 |
| 4 | 变性 | 95℃ | 15 秒 | 45 |
|  | 退火，延伸及荧光采集 | 60℃ | 30 秒 |  |
| 5 | 仪器冷却 | 25℃ | 10 秒 | 1 |

由于ABI7500 仪器原因，不能设置为 30 秒，可以设置为 31 秒。

Life Technologies QuantStudioTM 5 仪器参数设定

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆转录 | 50℃ | 30 分钟 | 1 |
| 2 | cDNA 预变性 | 95℃ | 1 分钟 | 1 |
| 3 | 变性 | 95℃ | 15 秒 | 45 |
| 4 | 退火，延伸及荧光采集 | 55℃ | 30 秒 |  |
|  | 仪器冷却 | 37℃ | 10 秒 | 1 |

设置完毕，保存文件，运行反应程序。

- 结果分析（请参照各仪器使用说明书进行设置，以下分析以ABI 系列仪器为例）

反应结束后自动保存结果，对肠道病毒71 型的曲线和相应肠道病毒71 型内标的曲线分别进行分析。根据分析后图像调节Baseline 的Start 值、End 值以及Threshold 值（用户可根据实际情况自行调整，Start 值可以在 3~15、End 值可设在 5~20，调整阴性对照的扩增曲线使其平直或低于阈值线），点击Analyze 进行分析，使各项参数符合下述“5. 质量控制”中的要求，然后到Plate 窗口下记录定量结果。

# 质量控制

  - 肠道病毒71型阴性对照：无Ct值显示；但内标检测为阳性，且Ct值≤36;

  - 肠道病毒71型阳性对照：检测Ct参考值≤30；

  - 以上要求需在同一次实验中同时满足，否则，本次实验无效，需重新进行。

# 【阳性判断值】

通过参考值的研究确定本试剂盒检测目标基因的Ct 阳性判断值为 36，检测内标的Ct 阳性判断值为 36。

# 【检验结果的解释】

- 对于测定Ct 值≤36 的样本，报告为肠道病毒 71 型-RNA 阳性；

- 对于测定无Ct 值的样本，同时，内标检测为阳性（Ct 值≤36），报告为肠道病毒 71 型-RNA 阴性。若内标Ct 值>36 或无显示，则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复试验（若重复试验的检测结果仍无效，请与本公司联系）。

- 对于测定Ct 值>36 的样本，同时，内标检测为阳性（Ct 值≤36），报告为低于检测下限。若内标Ct 值>36 或无显示，则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复试验（若重复试验的检测结果仍无效，请与本公司联系）。

# 【检验方法的局限性】

样本检测结果与样本收集、处理、运送及保存质量有关，其中任何失误都将会导致结果不准确。如果样本处理时没有控制好交叉污染，可能出现假阳性结果。

# 【产品性能指标】

本试剂盒检测企业工作参考品，阴、阳性符合率均为 100%；精密度试验表明：批内和批间重复性好，检测结果Ct 值的变异系数均<10%；分析灵敏度试验表明，本试剂盒最低检出量为 2.00E+02copies/mL。与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒（柯萨奇病毒A16 型、巨细胞病毒、EB 病毒、流感病毒等）无交叉反应。

# 【注意事项】

- 本品仅用于体外检测，使用前请仔细阅读本说明书。

- 实验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次实验进行质量控制。

- 实验室管理应严格按照PCR 基因扩增实验室的管理规范，实验人员必须进行专业培训，实验过程严格分区进行，所用消耗品应灭菌后一次性使用，实验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备，各区各阶段用品不能交叉使用。

- 所有的试剂在使用前，均需在室温下充分融化、混匀后使用。

- 对于检测为阴性的样本，应确定肠道病毒 71 型内标的扩增信号是否正常，以保证实验操作和检测试剂的正常使用以及抑制样本的出现，避免假阴性结果；对于阳性检测样本，肠道病毒 71 型内标的扩增信号可不予考虑。

- 由于肠道病毒 71 型为RNA 病毒，操作过程中应特别注意防止 RNase 对RNA 的降解作用，所有使用的器皿、加样枪等均为专用， 离心管、PCR 管、吸嘴一次性耗材等在试验前应全部高压灭菌，确保无RNA 酶污染。

# 【参考文献】

- Thao NT, Ngoc NT, Tú PV,et al. 2010.Development of a multiplex polymerase chain reaction assay for simultaneous identification of human enterovirus 71 and coxsackievirus A16.J Virol Microbiol:170(1-2):134-139.

- Tan EL, Chow VT, Quak SH, et al.2008.Development of multiplex real-time hybridization probe reverse transcriptase polymerase chain reaction for specific detection and differentiation of Enterovirus 71 and Coxsackievirus A16.Diagn Microbiol Infect Dis.61(3):294-301.

- Tan E L, Yong L L, Quak S H,et al.2006.Specific detection of enterovirus 71 directly from clinical specimens using real-time RT-PCR hybridization probe assay.Mol Cell Probes.20(2):135-140.

- Perera D, Podin Y, Akin W,et al.2004.Incorrect identification of recent Asian strains of Coxsackievirus A16 as human enterovirus 71: improved primers for the specific detection of human enterovirus 71 by RT-PCR.BMC Infect Dis. 4:11.

- 国家卫生健康委员会，《手足口病诊疗指南》（2018 版）.

# 【基本信息】

注册人/生产企业名称：圣湘生物科技股份有限公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

售后服务单位名称：圣湘生物科技股份有限公司

联系方式:    0731-88883176	传真号码：0731-88884876

生产地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

生产许可证编号：湘食药监械生产许 20150036 号

# 【医疗器械注册证书编号/产品技术要求编号】国械注准 20173400071

【说明书核准日期及修改日期】2019 年 10 月 10 日