# 【产品名称】

肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）说明书

通用名称：肺炎支原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)

【包装规格】48 人份/盒

# 【预期用途】

本试剂盒适用于定性检测痰液、咽拭子样本中的肺炎支原体（MP）DNA。

本试剂盒可用于临床中肺炎支原体感染的辅助诊断，为肺炎支原体感染提供分子诊断依据。

肺炎支原体（mycoplasma pneumoniae，MP）是介于细菌与病毒之间的一种病原体微生物，主要引起呼吸系统疾病，由口、鼻分泌物经空气传播，主要见于儿童和青少年。呼吸道感染表现为咽炎和支气管炎，少数累及肺。近年来，婴幼儿发病率也呈增多趋势，早诊断、早治疗能减少儿童急性肺炎病情恶化。随着分子生物学的发展，基于肺炎支原体核酸的荧光定量 PCR 方法受到越来越多研究者的重视。

# 【检验原理】

本试剂盒采用核酸释放剂快速裂解、释放经浓缩液处理的痰液、咽拭子待测样本中的肺炎支原体 DNA，利用针对肺炎支原体核酸保守区设计的一对特异性引物、一条特异荧光探针，配以PCR 反应液等组分，在荧光定量PCR 仪上，应用实时荧光定量PCR 检测技术，通过荧光信号的变化实现肺炎支原体 DNA 的快速检测。

PCR 检测体系含有UNG 酶+dUTP 防污染措施，将可能的产物污染充分降解，避免假阳性结果。

PCR 检测体系含有阳性内对照（内标），通过检测内标是否正常来监测待测样本中是否具有 PCR 抑制物，避免PCR 假阴性。

# 【主要组成成分】

本试剂盒由以下组分组成：

| 序号 | 试剂名称 | 规格与装量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺炎支原体-核酸释放剂 | 2.5mL/管×1管 | KCl、十二烷基硫酸钠、莎梵婷 |
| 2 | 肺炎支原体-酶混合液 | 96μL/管×1管 | DNA聚合酶和尿嘧啶DNA糖基化酶 |
| 3 | 肺炎支原体-内标 | 50μL/管×1管 | 含内标基因片段的克隆质粒 |
| 4 | 肺炎支原体-PCR反应液 | 912μL/管×2管 | 引物、探针、dNTPs、镁离子、PCR缓冲液 |
| 5 | 肺炎支原体-阳性参照品A | 50μL/管×1管 | 含目的基因片段的克隆质粒 |
| 6 | 肺炎支原体-阳性参照品B | 50μL/管×1管 | 含目的基因片段的克隆质粒 |
| 7 | 肺炎支原体-阳性参照品C | 50μL/管×1管 | 含目的基因片段的克隆质粒 |
| 8 | 肺炎支原体-阳性参照品D | 50μL/管×1管 | 含目的基因片段的克隆质粒 |
| 9 | 肺炎支原体-阴性对照 | 50μL/管×1管 | 肺炎支原体-阴性样本（已灭活） |
| 10 | 肺炎支原体-阳性对照 | 50μL/管×1管 | 肺炎支原体-阳性样本（已灭活） |
| 11 | 浓缩液 | 5mL/管×1管 | 聚乙二醇-6000 、NaCl、纯化水 |

备注：1）不同批号产品的成分之间不可以混用或互换。

- 试剂盒内的生物样本均已经灭活处理；肺炎支原体-阳性参照品A~D 的具体浓度请参照试剂盒内给定值。

- 自备试剂：灭菌生理盐水。

- 样本处理：推荐使用本公司的核酸提取或纯化试剂（湘长械备 20150021 号）处理，得到的DNA 不需核酸释放剂处理。

# 【储存条件及有效期】

试剂应避光密闭储存于-20±5℃，避免反复冻融；

试剂盒有效期为 12 个月，生产日期，失效日期请见外包装盒。

# 【适用仪器】

适用于ABI7500、Roche Light Cycler 480、Mx3000P 荧光PCR 仪。

# 【样本要求】

- 适用样本类型：痰液、咽拭子样本。

- 样本采集

  - 痰液样本采集：

使用一次性吸痰器，患儿取仰头平卧位，将吸痰管缓缓插入咽喉部，调节负压，将气管深部分泌物（在雾化吸入后效果较好） 缓缓吸入储液瓶中，反复数次，储液瓶中分泌物即为标本，密封送检；吸取的分泌物应尽快送检，以免干燥无法分析化验。

  - 咽拭子样本采集：用无菌棉拭子取咽部分泌物，将棉拭子置于无菌玻璃管，密封送检。

  - 样本保存和运送：上述采集的样本可立即用于检测，或 2~8℃保存（不超过 24 小时），长期保存请置于-20℃以下。标本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。

# 【检验方法】

- 试剂准备（在试剂准备区进行）

  - 取出试剂盒中的各组分，室温放置，待其温度平衡至室温，混匀后备用；

  - 根据待测样本、阴性对照、阳性对照的数量，按比例（反应液 38μL/人份+酶混合液 2μL/人份+内标 0.4μL/人份）取相应量的反应液、酶混合液以及内标充分混匀成PCR-混合液，瞬时离心后备用。

# 样本处理与加样（在样本处理区进行）

    - 阴性对照、阳性对照、阳性参照品

阴性对照、阳性对照、阳性参照品A~D 分别取 10μL 与 10μL 核酸释放剂混匀待用。

    - 痰液

用枪头挑取适量痰液置于 1.5mL 灭菌离心管中，加入 1mL 生理盐水，充分震荡混匀后静置一个小时使痰液液化，液化后的痰液样本混匀后吸取 100μL 至 1.5mL 离心管中，加入浓缩液 100μL，12,000rpm 离心 5min，弃上清（建议有 20μL 残留），沉淀中加入 50μL 核酸释放剂，震荡或移液枪吸打混匀，作为待测样本备用。

    - 咽拭子

往样本收集管中加入 1mL 无菌生理盐水，充分振荡混匀，然后把全部液体（样本洗脱液）倒入 1.5mL 灭菌离心管中（棉拭子靠离心管壁挤干后丢弃），混匀后吸取 100μL 至另一 1.5mL 离心管中加入浓缩液 100μL，12,000rpm 离心 5min，弃上清（建议有 20μL 残留），沉淀中加入 50μL 核酸释放剂，震荡或移液枪吸打混匀，作为待测样本备用。

  - 加样

    - 每个PCR 反应管中加入上述处理后的待测样本、阴性对照、阳性对照以及阳性参照品A~D 各 10μL；

    - 静置 10 分钟后，每管加入PCR-混合液 40μL，吸打混匀 2-3 次，盖上管盖（去除气泡后），2000rpm 离心 30 秒。

- PCR  扩增（在扩增与分析区进行）（请参照各仪器使用说明书进行设置）

  - 将PCR反应管放入扩增仪样品槽，按对应顺序设置阴性对照、阳性对照、阳性参照品A～D以及未知样本，并设置样本名称及阳性参照品浓度。

  - 荧光检测通道选择：

    - ABI、Stratagene 系列仪器：

选择 FAM 通道（ Reporter:FAM, Quencher:none） 检测肺炎支原体-DNA； 2 ） 选择 HEX 或 VIC 通道（ Reporter:HEX/VIC,

Quencher:none）检测内标；3）参比荧光（Passive Reference）设置为none。设置Sample Volume 为 50。

    - Roche LightCycler480 仪器：

选择New Experiment, 在setup 设置面板Detection format 下拉菜单中选择Dual Color Hydrolysis Probe/UPL Probe，在 Customize

下拉菜单中：1）选择FAM 通道检测肺炎支原体-DNA；2）选择VIC/HEX /Yellow 555 通道检测内标。设置Reaction Volume 为 50。

  - 循环参数设定（不同仪器，时间参数不同，见下表）：

    - ABI、Stratagene 仪器参数设计

| 步骤 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNG 酶反应 | 50℃ | 2 分钟 | 1 |
| 2 | Taq 酶活化 | 94℃ | 5 分钟 | 1 |
| 3 | 变性 | 94℃ | 15 秒 | 45 |
|  | 退火，延伸，及荧光采集 | 57℃ | 30 秒* |  |
| 4 | 仪器冷却（可选） | 25℃ | 10 秒 | 1 |

(*注：由于ABI7500 仪器原因，不能设置为 30 秒，可以设置为 31 秒或 32 秒。)

    - LightCycler 480 仪器参数设计(没有列出的参数，选仪器默认值)

| Program | Target (℃) | Acquisition Mode | Hold(hh:mm:ss) | Cycles | Analysis Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | None | 00:02:00 | 1 | None |
| 2 | 94 | None | 00:02:00 | 1 | None |
| 3 | 94 | None | 00:00:05 | 45 | Quantification |
|  | 57 | Single | 00:00:30 |  |  |
| 4 （可选） | 25 | None | 00:00:10 | 1 | None |

设置完毕，保存文件，运行反应程序。

- 结果分析（请参照各仪器使用说明书进行设置，以下分析以ABI 系列仪器为例）

反应结束后自动保存结果，根据分析后图像调节Baseline 的Start 值、End 值以及Threshold 值（用户可根据实际情况自行调整， Start 值可以在 3～15、End 值可设在 5～20，调整阴性对照的扩增曲线平直或低于阈值线），点击 Analyze 进行分析，使各项参数符合下述“5. 质量控制”中的要求，然后到Plate 窗口下记录Ct 值。

# 质量控制

  - 肺炎支原体-阴性对照：Ct 值无显示，但内标检测为阳性，且Ct 值≤40。

  - 肺炎支原体-阳性对照：检测Ct 值≤30。

  - 四个肺炎支原体阳性参照品：均检测为阳性。

  - 以上要求需在同一次实验中同时满足，否则，本次实验无效，需重新进行。

# 【阳性判断值】

通过参考值的研究确定本试剂盒检测目标基因的Ct 参考值为 39，内标基因的Ct 参考值为 40。

# 【检验结果的解释】

- 阴阳性判断：

  - 对于测定Ct 值≤39 的样本，报告为肺炎支原体 DNA 阳性；

  - 对于测定Ct 值>39  的样本，同时，内标检测为阳性（Ct 值≤40），报告注明肺炎支原体 DNA 低于试剂盒检测下限；若内标Ct值> 40 或无显示，则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本进行重复实验（若重复试验的检测结果仍无效，请与本公司联系）。

# 【检验方法的局限性】

样本检测结果与样本收集、处理、运送及保存质量有关，其中任何失误都将会导致结果不准确。如果样本处理时没有控制好交叉污染，可能出现假阳性结果。

# 【产品性能指标】

本试剂盒检测企业工作参考品，阴、阳性符合率均为 100%；精密度试验表明：批内和批间重复性好，检测结果Ct 值的变异系数不大于 5%；本试剂盒的检测灵敏度为 4.00E+02 copies/mL；与常见病原体（解脲脲原体、肺炎衣原体、结核分枝杆菌、EB 病毒以及流感病毒等）无交叉反应。

# 【注意事项】

- 本品仅用于体外检测，使用前请仔细阅读本说明书。

- 试验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项，对每次实验进行质量控制。

- 实验室管理应严格按照PCR基因扩增实验室的管理规范，实验人员必须进行专业培训，实验过程严格分区进行，所用消耗品应灭菌后一次性使用，实验操作的每个阶段使用专用的仪器和设备，各区各阶段用品不能交叉使用。

- 所有检测样品应视为具有传染性物质，实验过程中穿工作服，戴一次性口罩及手套并经常替换手套以避免样品间的交叉污染；样本操作、废弃物处理均需符合相关法规要求：卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

- 所有的试剂在使用前，均需在室温下充分融化、混匀后使用。

# 【参考文献】

- 孙向阳，闫临漪，高希兰．小儿支原体肺炎肺外并发症 42 例分析[J]现代诊断与治疗，1999，10(3)：45.

- Hammerschlag M.R. Mycoplasma pneumoniae infections. Curr Opin Infect Dis 2001;14:181-6.

[3]. Daxboeck F., Krause R., Wenisch C. Laboratory diagnosis of Mycoplasma pneumoniae infection. Clin Microbiol Infect 2003;9:263-73. [4]. Andreu L.M., Molinos A.S., Fernandez R.G., et al. Serologic diagnosis of Mycoplasma pneumoniae infections. Enferm Infecc

Microbiol Clin 2006;24 Suppl 1:19-23.

[5]Jonas M. Winchell, Kathleen A. Thurman, Stephanie L. Mitchell. Evaluation of Three Real-Time PCR Assays for Detection of

Mycoplasma pneumoniae in an Outbreak Investigation. JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, 2008:Vol. 46, No. 9: 3116-3118.

# 【生产企业】

【基本信息】

注册人/生产企业名称：圣湘生物科技股份有限公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

联系方式：0731-88883176	传真号码：0731-88884876

售后服务单位名称：圣湘生物科技股份有限公司

联系方式:    0731-88883176	传真号码：0731-88884876

生产地址：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号

生产许可证编号：湘食药监械生产许 20150036 号

# 【医疗器械注册证书编号/产品技术要求编号】国械注准 20173400078

【说明书核准日期及修改日期】2019 年 10 月 10 日